微山县中医院小型医疗设备采购项目

询 价 文 件

项目编号：WSND-2024-CG012

采 购 人：微山县中医院

代理机构：山东宁大项目管理有限公司

2024年4月

目     录

第一部分：询价公告

第二部分：询价采购须知

第三部分：项目说明

第四部分：采购合同书

第五部分：报价文件格式

第一部分  微山县中医院小型医疗设备采购项目

询价公告

一、采购人：微山县中医院           地   址：微山县奎文路东路338号

联系人：王科长                 联系方式：15864127912

采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地址：微山县微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工          联系方式：15563760277、17660190290

二、项目基本信息：

项目编号：WSND-2024-CG012

项目名称：微山县中医院小型医疗设备采购项目

项目分包情况：

| 标包 | 货物名称 | 供应商资格要求 | 预算控制价 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 糖化血红蛋白仪 | - 具有独立承担民事责任的能力； - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 - 一个供应商只能提交一个报价文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件； - 具有国家有关部门颁发的经营执照、医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证、所报设备需具有医疗器械注册证或医疗器械备案信息表； - 未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）。 本项目可兼投兼中； 本项目不接受联合体投标； 本项目资格审查方式：资格后审。 | 50000元 |
| B | 粪便分析仪 |  | 100000元 |
| C | 全自动尿液分析系统 |  | 50000元 |
| D | 化学发光分析仪 |  | 50000元 |
| E | 床旁监护仪 |  | 69000元 |

三、获取询价文件的时间及方式:

1.时间：2024年4月3日至2024年4月8日（每天上午8：30-12：00下午14：00-17：30，北京时间，法定节假日除外）

2.地点：微山县微山湖大道96-4号

3.方式：请法定代表人或授权委托人携带有效的营业执照原件（或复印件加盖供应商鲜章）、医疗器械经营许可证原件（或复印件加盖供应商鲜章）或医疗器械生产许可证原件（或复印件加盖供应商鲜章）或医疗器械经营备案凭证原件（或复印件加盖供应商鲜章）、医疗器械注册证原件（或复印件加盖供应商鲜章）或医疗器械备案信息表原件（或复印件加盖供应商鲜章）、法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证原件，通过审查合格后方可获取有效的询价文件，询价文件售后不退。

备注：获取询价文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以询价小组资格后审为准。

四、公告期限：2024年4月3日至2024年4月8日

五、递交报价文件时间及地点:

1.时间：2024年4月10日14 时00分至2024年4月10日14时30分（北京时间）

⒉地点：微山县中医院行政楼四楼会议室

六、报价时间及地点:

1.时间：2024年4月10日14 时30分（北京时间）

2.地点：微山县中医院行政楼四楼会议室

七、采购人联系方式:

联系人：张工、姜工

联系方式：15563760277、17660190290

第二部分:询价采购须知

1、说明：

1.1适用范围：

本采购文件仅适用于本次询价采购。

1.2供应商资格条件：

1.2.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件；

- 1.2.7具有国家有关部门颁发的经营执照、医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证、所报设备需具有医疗器械注册证或医疗器械备案信息表；

1.2.8未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）。

本项目可兼投兼中；

本项目不接受联合体投标；

本项目资格审查方式：资格后审。

1.3采购的费用

无论本项目采购的结果如何，供应商应承担其参加本项目报价的所有费用。

2、采购文件：

2.1采购文件的组成：

(1)询价公告            (2)询价采购须知      (3)项目说明

(4)采购合同书          (5)报价文件格式

2.2采购文件的澄清要求：

供应商若对采购文件有疑问，将要求澄清的问题以书面形式向采购人提出。

2.3采购文件的补充和修改

采购人可以用网上更正公告的方式对采购文件进行补充和修改。该更正公告作为采购文件的组成部分。考虑到更正公告的影响，采购人可以按照相关规定推迟报价截止时间

3、报价文件：

3.1报价文件的递交：

（1）递交报价文件时间：2024年4月10日14时00分至2024年4月10日14 时30分

（2）公开报价时间：2024年4月10日14 时30分（北京时间）

（3）地点：微山县中医院行政楼四楼会议室

3.2报价文件的编写：

- 报价文件一式五份，正本一份，副本四份(胶装成册，不得采用活页装订，否则询价小组将按无效报价处理)，供应商须按包组分别编制报价文件,即一个包组一套报价文件。

(2)供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，并按采购文件的规定及要求的内容和格式，递交完整的报价文件。

(3)计量单位应使用国际单位

(4)报价应按报价范围内采用人民币进行报价。

报价文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）报价文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与报价文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

供应商报价时递交的报价文件都必须密封。如果正本与副本不符，以正本为准。

3.3报价文件的组成：

(1) 报价函（附件一）

(2) 法定代表人授权书（附件二）

(3) 报价一览表（附件三）

(4) 分项报价表（附件四）

(5) 报价偏离表（附件五）

(6) 经营业绩一览表（附件六）

(7) 承诺书

(8) 质保期满后供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

(9) 供应商资格证明文件

(10) 采购文件要求的其他内容

(11) 供应商认为需要提供的其他材料

3.4报价文件的修改和撤回：

(1)在本次采购规定的报价截止时间前,供应商可以修改其报价文件内容,但必须以书面形式通知采购人，修改内容必须加盖单位公章并经法定代表人或授权委托人（签字或盖章）确认。在询价文件规定的报价截止时间后,不可以修改其报价文件内容。

(2)在报价截止时间前供应商可以撤回报价，但在报价截止时间后不允许撤回报价。

3.5采购过程：

(1)采购代理公司将在询价公告中规定的时间和地点接受报价文件。

逾期送达的或者未送达指定地点或者未按要求进行密封的报价文件，采购人不予接收。

(2)采购代理公司组织和主持报价会议，并办理供应商签到等相关手续。

4、评审办法：

本次采购遵循“公正、公开、公平”的原则，采用由询价小组对供应商提供的一次性报价进行评审。

4.1 初步评审：

现场报价时，供应商法定代表人或授权委托人应携带营业执照原件（或复印件加盖供应商鲜章）、医疗器械经营许可证原件（或复印件加盖供应商鲜章）或医疗器械生产许可证原件（或复印件加盖供应商鲜章）或医疗器械经营备案凭证原件（或复印件加盖供应商鲜章）、医疗器械注册证原件（或复印件加盖供应商鲜章）或医疗器械备案信息表原件（或复印件加盖供应商鲜章）、法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证原件、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书，否则询价小组将按无效报价处理。

采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）；

信息查询的截止时点：递交报价文件的截止时间；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料；

信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至询价小组，对存在上述情形的供应商，询价小组将按无效报价处理。

递交报价文件截止时间后递交的任何材料，采购人、采购代理机构、询价小组一律不得接收。

如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理：

（1）报价文件未按采购文件要求签署、盖章；

（2）报价文件载明的供货时间超过采购文件规定的时间；

（3）报价单位报价凡超过采购预算价的；

（4）报价文件中的质保期不符合采购文件要求；

（5）供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

（6）不符合法律法规、采购文件规定的其他实质性要求。

4.2技术及商务询价：

询价小组视情况与合格供应商进行技术及商务询价。

4.3询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

5、代理服务费等相关费用：

1、成交供应商在签订合同前，按规定向采购代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理服务费为：A包：900元；B包：1700元；C包：900元；D包：900元，E包：1200元。

2、各供应商自行承担所有参与报价的有关费用。

6、解释权：

本采购文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第三部分：项目说明

一、项目说明：

微山县中医院小型医疗设备采购项目，为“交钥匙”项目，报价包含设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、调试、检验、安全、培训、技术、疫情防控费及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

- 采购清单及参数配置：

| 包组号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 糖化血红蛋白仪 | 台 | 1 |
| B | 粪便分析仪 | 台 | 1 |
| C | 全自动尿液分析系统 | 套 | 1 |
| D | 化学发光分析仪 | 台 | 1 |
| E | 床旁监护仪 | 台 | 3 |

A包：糖化血红蛋白仪

1.检测原理：采用离子交换高效液相色谱法HPLC；

2.检测方法: 采用单波长415nm吸光度法；

3.测定参数：HbA1c；

4.检测速度：≤115s/测试；

5.进样方式：圆盘式进样；

6.样本类型：支持全血样品与预稀释样品，原始管可直接上机，并且可自动识别、检测原始样品管或稀释样品；

7.检测样本量：4微升全血、6微升稀释样本

8.干扰排除：在全血样本中，当胆红素F浓度低于18mg/dL，胆红素C浓度低于18mg/dL，乳糜浓度低于1400FTU,溶血血红蛋白浓度低于450mg/dL，抗坏血酸浓度低于50mg/dL，葡萄糖浓度低于1200mg/dL，乙醛浓度低于60mg/dL时对糖化血红蛋白测定试剂盒的测定结果无干扰；

9.报告单位：mmol/mol（IFCC单位）、%（NGSP单位）、eAG；

10.重复性：分析仪重复测量结果变异系数CV≤2%；

11.线性范围：HbA1c的线性范围在3.0%-20%

12.携带污染率：分析仪的携带污染率应不大于3%

13.配套试剂：试剂有效期不小于24个月

14.试剂管理：智能提示更换试剂，以及剩余测试量显示；

15.操作系统：内置中文操作系统，≥10.4寸彩色液晶触摸显示屏操作；

16.溯源认证：通过IFCC、NGSP双溯源认证；

19.NGSP认证：有医院或第三方实验室使用该品牌获得NGSP一级实验室认证；

17.数据储存: 可存储大于10万条记录，且循环存储；

18.数据传输：双向LIS传输，可上传测试图谱，配有网口（RJ45）、USB、SD卡、RS232

B包：粪便分析仪

1、形态学检查： 全自动实现样本颜色与性状拍照与结果自动判读；样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、结晶与其它颗粒等）显微镜检拍照与结果自动判读；理学检查：可开展粪便隐血、转铁蛋白与其它蛋白、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒、钙卫蛋白等检测与结果自动判读。

2、检测速速：≥60标本/小时

3、进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个；

4、样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液稀释，并可进行智能二次稀释。满足所有标本的检测要求，尤其是满足虫卵标本的集卵要求；

5、混匀方式：高频往复式气动混匀或者其他对标本破坏较小的混匀方式，保证样本充分混匀而不破坏样本中有形成分

6、成像系统：CMOS LED显微镜多视野断层扫描成像，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换。低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像，用于检测白细胞、红细胞、霉菌、脂肪球、钩虫卵、蛔虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、绦虫卵、肝吸虫卵等

7、试剂卡仓数量≥3个，支持同时测试3～6个POCT项目，单卡盒装卡≥50张，一次性可装载试剂卡150张。具有自动送卡、卡量监测报警、不停机加卡功能；试剂卡反应时间：≤4分钟，具有自动摄取金标卡反应结果图像和自动判读结果功能；

8、厂家具有自产配套试剂（稀释液、粪便隐血试剂、转铁蛋白试剂、钙卫蛋白试剂、乳铁蛋白试剂、乳糖检测试剂等），以及配套粪便形态学质控品、粪便隐血质控品、粪便转铁质控品、粪便形态学10项质控品等。

C包：全自动尿液分析系统

1	一体机：一台仪器可同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能，一次进样即可实现同时分析

2	满足医院检验科尿液干化学测试中：尿胆原、胆红素、酮体、隐血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、抗坏血酸、微量白蛋白、肌酐、钙、微量白蛋白/肌酐、蛋白质/肌酐项目的测定

3	具有尿理化检测项目：比重（SG）、浊度、颜色、电导率、渗透压

4	满足医院检验科尿液有形成分检测需求：具有检测红细胞、白细胞、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞、透明管形、病理管型、结晶、粘液丝、细菌、酵母菌、白细胞团、精子等参数

5	全自动尿液分析仪系统软件的存储数据条数应≥10万条

6	仪器待测样本容量≥60个样本（单台仪器、不带进样架的情况）

7	有形成分测试原理：采用流式细胞技术和医学图像识别技术，能够做到样本有形成分不聚集、同时得到清晰的拍摄图像（提供注册证或说明书证明资料）

8	干化学测定原理：全色光识别技术，直接检测试纸条反应后的颜色变化（并非若干个固定波长检测）；使得试纸条具备更好的抗干扰能力。

9	单机检测速度：干化学≥240标本/小时；有形成分≥120标本/小时；综合≥120标本/小时

10	仪器可检测干化学项目数量：16项

11 仪器可检测有形成分参数（手动+自动）≥45项；其中仪器自动识别≥25项

12	ACR功能：具有微量白蛋白/肌酐比（ACR,A:C）检测功能，能早期筛查糖尿病肾病，能够自动编辑在报告单中

13	配套校准质控：具有原装配套的干化学试纸条、干化学质控品、有形成分质控品、颜色质控品、比重质控品、浊度质控品、和比重校准品、浊度校准品、电导率质控品、电导率校准品（需提供证明文件：NMPA产品注册证）

14样本处理：支持穿刺进样，样本无需离心、直接上机（免染色），便捷高效

15	急诊处理：独立急诊位，可随时插入急诊样本

16	携带污染率：仪器对细胞的携带污染率≤0.05%

17	工作环境海拔高度范围：3000m以下均可

18	试纸仓、废条盒容量：试纸仓与废条盒具有相同容量，便于匹配操作；且≥300条

19	支持外接扫码枪

D包：化学发光分析仪

| 序号 | 项目 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 全自动完成免疫实验 |
| 2 | 测定方法 | 磁微粒化学发光免疫测定（CLIA） |
| 3 | 系统组成 | 整套检测系统由样本管理单元、样本传输轨道、多台化学发光测定仪组成一个整体，一套电脑即可完成整个系统的操控； |
| 4 | 可扩展性 | 同型号发光仪，最少支持3台仪器联机使用，并有真实的医院在使用；（提供真实的终端用户名称，以便参观） |
| 5 | 检测通量 | ≥180测试/小时 |
| 6 | 进样模式 | 原试管装载，多种预稀释比例选择，急诊优先。 |
| 7 | 样本位 | ≥90个样本，有急诊样本优先通道。 |
| 8 | 样本稀释 | 支持在机稀释。 |
| 9 | 加样针 | 特氟龙涂层加样钢针，携带污染率＜10-6 |
| 10 | 监测、预警功能 | 可进行试剂、耗材、废弃物状态提示 |
| 11 | 远程功能 | 支持远程协助、软件升级、故障预警等功能 |
| 12 | 试剂位 | ≥20个，在机冷藏功能，温度≤10℃ |
| 13 | 反应杯 | 独立反应杯（独立单管)，连续供给，随时添加；一次性添加≥1800个。 |
| 14 | 试剂更换 | 支持不停机更换试剂 |
| 15 | 孵育温度 | 37℃ |
| 16 | 孵育位置 | ≥190个 |
| 17 | 清洗方式 | 磁分离清洗，磁珠有多次分散聚集的过程，不少于4次的磁洗 |
| 18 | 系统连接 | 支持Lis系统连接。 |
| 19 | 肝炎检测菜单 | 乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗体、乙型肝炎病毒e抗原、乙型肝炎病毒e抗体、乙型肝炎病毒核心抗体、丙型肝炎病毒IgG抗体、甲型肝炎病毒IgM抗体、戊型肝炎病毒抗体。 |
| 20 | 特殊传染病检测菜单 | 人类免疫缺陷病毒抗体、梅毒螺旋体抗体、结核检测等。 |
| 21 | TORCH检测菜单 | （弓形虫、巨细胞、风疹病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型）的IgG和IgM抗体。 |
| 22 | 肿瘤标志物检测菜单 | 细胞角蛋白19片段CYFRA21-1、鳞状细胞癌抗原SCCA、糖类抗原CA72-4、神经元特异性烯醇化酶NSE，糖类抗原CA50。 |

E包：床旁监护仪

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

1.3、≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.6、屏幕倾斜≥10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪

1.8、内置锂电池，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型

1.10、监护仪设计使用年限≥8年

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种

1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa

1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C

1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示

2.6、支持20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去≥24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式

3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

注：以上各包组参数均允许细微偏离。

三、项目商务要求：

1、本项目资金来源：自筹资金；

A包：预算控制价为：50000元，报价单位报价凡超过预算控制价的，询价小组将按无效报价处理。

B包：预算控制价为：50000元，报价单位报价凡超过预算控制价的，询价小组将按无效报价处理。

C包：预算控制价为：100000元，报价单位报价凡超过预算控制价的，询价小组将按无效报价处理。

D包：预算控制价为：50000元，报价单位报价凡超过预算控制价的，询价小组将按无效报价处理。

E包：预算控制价为：6900元，报价单位报价凡超过预算控制价的，询价小组将按无效报价处理。

2、供货期限：合同签订后15天内供货安装调试验收完毕。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、质保期：A包质保期一年；B包质保期一年；C包质保期一年；D包质保期五年；E包质保期一年；供应商可自报最长质保期。

5、付款方式：供货安装验收合格正常使用后付合同金额的80%，剩余部分一年内无质量问题无息付齐余款。

6、质量标准：执行采购文件相关规定和国家现行有关标准、规范、规定及行业认同的货物本身的规格、技术条件。

7、报价单位需根据采购需求详细填报所报产品品牌型号、产地等相关内容。

四、售后服务要求：

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品,并完全符合询价文件中规定的质量、规格和性能的要求。供应商提供的产品生产日期应不早于验收合格之日100天前，否则，采购人拒绝接收，供应商应立即更换符合要求的产品。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

2、供应商供货时须提供有关货物的合格证明材料、详细技术资料和检测报告等。

3、供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

4、质保期：安装调试正常运行后计算质保期。在设备保修期内如设备损坏时，中标人应迅速派员及时解决，同时承担商品配件及人员的所有费用，由于中标人的原因拖延时间而造成采购人损失的，所有损失由中标人赔偿。

5、质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即更换， 采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

6、设备出现故障后，供应商应在2小时内响应，12小时内解决故障问题。

第四部分: 采购合同书

项目名称：

甲    方：

乙    方：

经过询价，经询价小组评定和甲方最终审查，甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货内容、数量。

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号（详细配置） | 制造商 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 本合同不可分割部分

（1）采购合同书                （2）报价文件

（3）询价文件                  （4）供应商在评审时的书面承诺

（5）成交通知书                （6）标准规范及有关技术文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：          元整，小写：         元人民币。

3、技术规范

提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件及其报价文件的规格偏差说明相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合报价文件中所记载的详细配置、技术指针、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术数据和说明文件。

4、包装要求

包装要求除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。每件包装箱内应附详细装箱单和质量合格证。

5、付款方式：供货安装验收合格正常使用后付合同金额的80%，剩余部分一年内无质量问题无息付齐余款。

6、供货期限及验收地点

乙方将货物送到：甲方指定地点

供货期限：合同签订后      天内供货安装调试验收完毕。

乙方应在交货前两天通知甲方验收（以甲方书面签收为准），休息日递延。

乙方提供的产品生产日期应不早于验收合格之日100天前，否则，甲方拒绝接收，乙方应立即更换符合要求的产品。如因此导致甲方损失的，乙方须承担全部赔偿责任。

7、合同的生效：本合同在收到成交通知书后经双方签字加盖公章后生效。

8、延期交货

（1）如乙方毫无理由拖延交货，将受到甲方以下制裁：乙方除将履约保证金作为甲方的补偿外，加收违约损失赔偿或终止合同。

（2）除不可抗力外，若乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟一周，按合同总金额的1%计收。

9、违约责任

（1）乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按成交总金额的1‰支付违约金。除迟交货物以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额1‰支付违约金。乙方违约，甲方可直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。

（3）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（4）乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（5）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

（6）本项目不得转包分包，如有发现，罚款人民币伍万元整。

10、验收

（1）货物安装完毕后，由甲方等部门将对货物的质量规格等进行验收，并出具验收报告，乙方应积极协助甲方进行货物验收。

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。

11、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提供货物或服务。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

12、仲裁

甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国民法典》的规定到相关仲裁委员会进行调解或仲裁。

13、合同的修改

采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

14、合同的生效

本合同双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。本合同共陆份，甲方叁份、乙方贰份，采购代理公司壹份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

全权代表（签字或盖章）：             全权代表（签字或盖章）：

签署日期：  年  月  日              签署日期：  年  月  日

注：附分项报价表、配置清单、售后服务承诺、成交通知书。

第五部分 报价文件格式

（项目名称）

包

报  价  文  件

报价人：                                     （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年    月    日

附件一：

报价函

致微山县中医院：

（报价单位全称）授权        （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                 此次询价的有关活动，并对                             （  ）包进行报价。为此：

提供报价须知规定的全部报价文件：

1、报价一览表2份；商务技术文件正本1份，副本4份。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5、我们已详细审核全部采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7、本报价自报价之日起90天内有效。

8、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日     期：

附件二:

法定代表人授权书

微山县中医院：

（报价单位全称）法定代表人

授权   （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的                项目   包（项目编号：          ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

（附法定代表人身份证明复印件）

（附授权代理人身份证明复印件）

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位全称（盖公章）：

附：

授权代理人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

电       话：

附件三：

报价一览表（另准备两份单独密封）

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

项目编号：                       包组号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报 价(元) | 大写： 小写： |
| 供货期限 |  |
| 质保期 |  |
| 对询价文件的响应程度 |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、报价币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

- 附件四：

分项报价表

项目编号：

包组号：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 制造商 （产地） | 单 价 | 数量 | 总 价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 合计 |  | - 大写: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 小写: |  |  |  |  |  |  |

说明：投标单位应严格按上面表格的内容把所投包内的所有货物或设备的具体情况填写清楚。

年  月  日

附件五:

报 价 偏 离 表

项目编号：

包组号：

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

| 包号 | 货物名称 | 采购文件 条目号 | 采购文件要求 | 报价文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

年  月  日

附件六:

经营业绩一览表

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 出售时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

年   月   日

### 附件七:

承诺书

微山县中医院： 本公司郑重承诺并声明： 1、我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。 2、我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。 3、完全服从和尊重询价小组所作的评审结果和决定，同时清楚理解到报价并非是确定成交资格的唯一依据。 4、一旦我方成交，同意按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。 5、我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。 供应商名称（盖公章）： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 承诺日期： 年 月 日

### 附件八:

质保期满后供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

项目编号：

项目名称：

包组号：

| 序号 | 备品备件/易损件/耗材/专用工具/名称 | 产品制造商 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用不包含在总报价中。注明耗材(如有)价格几年不变。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：                 年   月   日

供应商基本资格证明文件

（供应商营业执照等）

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司郑重承诺:

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

3.承诺参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责,如虚假承诺,将依法承担相应法律责任。

承诺单位(盖公章):

法定代表人(非法人组织的负责人)或其授权代表(签字或盖章):

年 月 日

履行合同的设备及专业技术能力证明表

| 单位名称 |  | （盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 数量 |  |  | 管理人员 数量 |  |  | 生产人员 数量 |  |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 其他设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 专业技术能力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况无需设备的可只填写人员情况；

3、供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同的设备及专业技术能力证明表》。

供应商认为需要提供的其他材料

报价文件密封格式

| 报价文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 报价文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |
| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |  |

封口格式：

……于2024年4月10日14 时30分之前不准启封（公章）…………………